5

Пилотный  проект                     Оборудование места отбора проб

Измерительные: участок, сечение, порты.

Рабочая площадка, лестница, закладная деталь

Согласно п. 12.5.4  ЭкоНиП 17.01.06-001-2017:

«При планировании и выборе измерительного участка необходимо учитывать следующее:

-участок должен обеспечивать отбор представительных проб загрязняющих веществ в измерительном сечении…;

- расположение измерительного сечения на газоходе, где длина измерительного участка до измерительного сечения составляет не менее пяти гидравлических диаметров, а после измерительного сечения – два гидравлических диаметра».

«Примеры измерительных участков и рабочих площадок представлены на рисунках Л.1-Л.8 (Приложение Л ЭкоНиП 17.01.06-001-2017».

Соответственно размещаем измерительное сечение дымовой трубы котельной торфобрикетного завода «Дитва»  над нижней светофорной площадкой трубы,  расположенной примерно на высоте 26 м.

Рисунок К.7 - Пример рабочей площадки и размещение измерительных портов в вертикальном круглом газоходе:

1- рабочая площадка; 2 - входное отверстие; b - длина рабочей зоны; d - внутренний диаметр газохода; e - ширина рабочей зоны; g - ширина прохода между рабочими зонами; h - минимальная высота свободной зоны над рабочей площадкой (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017).

… Рисунок Л.3 - Пример круглого входного отверстия с внутренним диаметром 125 мм 1 - фланец с внутренним диаметром d =125 мм; 2 -патрубок с внутренним диаметром d =125 мм и минимальной длиной l =75 мм от стенки газохода; 3 - стенка газохода

Лестница для подъема персонала лаборатории к месту отбора проб

Согласно п. 12.5.7 …. «Лестницы к рабочим площадкам должны иметь угол наклона не более 60° и быть снабжены перилами.  Площадки, расположенные вне зданий на большой высоте над уровнем земли, ограждаются бортовыми листами».

Закладная деталь в отверстия в стене дымовой трубы

|  | Сборка закладной детали |
| --- | --- |